全自动五分类血液分析仪技术参数

1、检测原理：半导体激光、核酸荧光染色法、流式细胞技术；

2、检测参数：≥32项（不含研究参数）,另有直方图和散点图；

3、检测速度：CBC+Diff+NRBC≥100个样本/小时；

▲4、全自动连续进样和手动进样模式样本吸样量均≤90uL，方便采血困难人群的血常规全参数的自动检测；

▲5、样本进样为单通道进样系统，避免因检测模式不同所致的结果差异，自动模式与手动模式之间无需比对；

▲6、具有末梢血检测模式，有急诊插入功能，末梢血预稀释模式用血量≤20uL；

7、末梢血模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞检测，方便采血困难人群的血常规全参数检测；

8、具有体液检测模式，无需额外试剂就能全自动对脑脊液、胸腹水、关节腔液等体液细胞进行计数和白细胞分类的功能，且具有肿瘤细胞提示功能；

▲9、在体液检测模式，有专门的体液检测质控，以保证体液分析的质量；

▲10、检测白细胞分类计数同时，无需额外试剂就能检测有核红细胞，并能自动进行对白细胞计数的校正；

▲11、具有低值白细胞检测模式，无需手工操作，能自动对低值白细胞进行准确计数，提高检测精度，WBC≥4×109/L时、CV值≤3.0%，WBC＜4×109/L时、CV值≤5.0%；

▲12、检测线性范围（全血模式）：白细胞：0～440109/L，红细胞：0～8.51012/L，血小板：0～5000109/L，以满足异常标本的准确检测；

13、内置国际41条推片规则，可提示需推片标本信息，推片规则可以由用户自定义修改，并具有对推片规则进行统计和评估的功能；

▲14、免费提供实时在线网络通信系统，实现实时的全球室间质控结果比对及仪器功能监控和远程维护功能；

“▲”作为重要技术参数，但不作为废标条件。