IVS-201D视野仪技术参数

- 检测范围：0-90°

- 检测距离：30CM

- 背景光亮度：31.5asb

- 视标亮度等级：0-40db

- 视标呈现时间：200ms

- 患者反应时间：系统默认和根据患者反应自适应2种方式

- 视标大小：GoldmannⅢ号视标

- 视标颜色：白色，红色

- 测试模式：

阈值检测程序：黄斑（macula）程序、10-2、24-2、30-2、60-4、鼻侧阶梯程序；

筛选检测程序：中心40（C-40）程序、中心76（C-76）程序、鼻侧阶梯程序、全视野81（FF-81）程序、全视野120（FF-120）、全视野135（FF-135）程序；

特殊检测程序：Esterman单眼检测程序（驾驶员单目）、Esterman双眼检测程序（驾驶员双目）、Superior36检测程序（上方36）

10.自定义检测程序：医生根据需求可以自己设定检测程序

11.固视监测：生理盲点监测，眼位跟踪曲线，眼位偏移报警

12.阈值检测策略：智能动态策略（检测时间较全阈值缩短40%而不降低检测结果精度）、快速智能动态策略、全阈值策略、快速阈值策略

13.阈上值检测策略：一级筛选、二级筛选、年龄相关模式、阈值相关模式、单刺激模式

14.分析软件：可信性分析、单报告分析、多报告分析、青光眼半视野分析。

15.报告图：数值图、灰度图、总体偏差分贝图、总体偏差概率图、模式偏差分贝图、模式偏差概率图，Bebie曲线图

16.瞳孔自动测量功能

17.环境光自动检测功能

IVS-201D视野仪主要特点

- 各程序刺激位点遵循视网膜神经纤维的分布特点而制定；

- 所有位点均可选择光标颜色模式；

- 智能动态策略的应用，让检测更加高效而又不降低检测结果的精确性；

- 青光眼半视野分析，对早期青光眼的损害更具意义，而且对于医生阅读检测结果一目了然；

- 标准的驾驶员检测程序

- 瞳孔自动测量

- 全程动态眼位监控，眼位偏移曲线可精确的展现测试过程中测试每一位点时的眼位偏移情况；

- 科学的分析软件，让视野报告单真实的展现缺损的深度及部位；

- 多报告模式，可在同一报告单显示同一个患者过去和当前的检查结果，便于了解治疗过程的变化情况。

- 报告单和国际标准视野报告单完全接轨，有可比性。