北京吉天仪器有限公司AFS-933

# 全自动内置式双路顺序注射泵双道原子荧光光度

# 计技术指标

# 1、用途样品中As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd元素的痕量分析。

2、系统配置要求

2.1 仪器类型：全自动内置式双路顺序注射泵双道原子荧光光度计

2.2 原子荧光光度计,附元素灯。

2.3 外置圆盘极座标160位自动进样器。

2.4仪器软件 1套

环境温度：15℃～35℃;     相对湿度：１０%～８５%

适用电源: 220V（AC），50Hz 工作电源：220v±10%50Hz

3、技术性能指标要求

3.1 光源系统： 采用特制高强度空芯阴极灯，采用集束脉冲控制方式。

▲3.2   用于原子荧光光谱仪的扣除光源漂移和脉动的装置（提供此技术相关证明文件复

印件，原件备查）光学系统：短焦距透镜聚光，无色散全密闭避光调光系统。

★3.3  样品导入：内置隐藏式氩氢火焰实时观察窗，减少了外界光线干扰仪器内部光路提高了仪器的稳定性。和内置式双路顺序注射泵进样氢化物发生器及蠕动泵排废液共计三个泵，含进口三通阀和八通阀联用（提供该仪器此功能的结构图）

3.4  可自动在线稀释、自动清洗、单标自动配标准曲线（r＞0.999重复测量确

保斜率值不变）高浓度自动稀释，自动添加还原剂，掩蔽剂及自动进样系

统。

★3.5  气液分离器：采用带有化学气相发生气液分离装置的一级气液分离器（提供制造商盖章确认的证明文件复印件和该仪器此功能的结构图）；二级气液分离器，采用水封方式，使气态氢化物、氢气经过水封后进入原子化器；冷凝后的废液能自动排出。（提供制造商盖章确认的证明文件复印件和该仪器此功能的结构图）。

▲3.6  用于氢化物发生法的在线消除还原气泡装置（提供此技术相关证明文件复印件，原件备

查），氢化物发生装置可在线消除氢化反应过程中的气泡及硼氢化钾溶液气泡。

3.7  高效新型屏蔽式石英原子化器，采用主流低温原子化技术，具有载气，屏

蔽气 双重气路设计的原子化器，屏蔽气形成环状保护气体，保护氢化物气

体燃烧的稳定性，疲敝掉其他干扰气体。

▲3.8  氢化物发生原子荧光测量尾气中有害元素的捕集阱（提供此技术相关证明文件复印件，原

件备查），去除尾气中汞蒸汽等有害气体，降低实验操作人员的身体损害。。

3.9  功能强大的Window’7/ME,2000/XP中英文软件操作系统。全新的Ｖ６．０

视窗工作软件，界面更加漂亮。操作更加便捷。

3.10支持10个样品空白和10个管理校正，并样品和空白选择性引入。

3．11检出限（DL）As、Sb、Bi、Se、Te、Sn、Pb、<0.01µg/L；

Hg、Cd≤0.001µg/L； Ge≤0.05µg/L ； Zn≤1.0µg/L

测量精度 RSD≤0.8%

3.12留有形态分析仪系统升级接口，可升级为形态分析仪

▲ 3.13内置隐藏式氩氢火焰实时观察窗，减少了外界光线干扰仪器内部光路，提高了仪器的稳

定性。

▲3.14美国进口聚四氟多位阀等配件（两个三通阀、一个多位阀）。

▲3.15可升级测定固体镉和汞的电热蒸发原子荧光光谱法及光谱仪（提供相关证明文件复印件，

原件备查）；中标后须五个工作日内提供此功能样机测试。

有直接固态进样测镉和汞模块联用，须提供固体样品测试。

以下是测试工作条件：

无需消解，直接进样全自动测试，5分钟内出结果。

② 无需任何化学试剂，直接进样。

③ 恒功率闭环控制电热过程，保证电热过程的温度稳定性。

④ 可野外和现场工作  总功率<500W

⑤ 结构紧凑  重量轻

检出限低至： 30ng/L   或  0.3pg  ;   RSD<5% (100pg)

较宽的线性范围（0.001—100ng）

▲3.16提供制造厂商的制量许可证,ISO9001认证证明，投该仪器型号CE认证证明。

4、技术文件

4.1 仪器和附件装箱清单

4.2 仪器质量合格检定证明文件

4.3 仪器保修服务卡， 仪器使用说明和维护手册

5、技术服务

5.1 用户支持：厂家向用户提供1年的保修服务。

5.2 仪器安装验收：由厂家安排厂技术人员到现场安装仪器。

5.3 培训：仪器安装现场对使用操作技术人员进行培训

5.4 公司每年举办四次学习班，免费提供实习仪器和场地。

6、附加条件

6、附加条件

1、合同上注明赠送免费培训名额2～3个。

2、供货商需承担原子荧光光度计的计量费。

北京吉天仪器有限公司AFS-933

全自动内置双路顺序注射泵双道原子荧光光度计详细配置明细表

| 序号 | 品 名 | 数量单位 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 主机及顺序注射泵（进口组装） | 1台 |
| 02 | 160位自动进样器 | 1/台 |
| 03 | 密蔽式石英炉原子化器 | 1/套 |
| 04 | 进样反应系统配件： | 1/套 |
|  | 顺序注射泵石英针管 | 2/只 |
|  | 载流槽 | 1/个 |
|  | 混合反应块 | 1/个 |
|  | 连接管 | 1/套 |
|  | 进样针 | 5/根 |
|  | 三通 | 1/支 |
|  | 泵管 | 1/套 |
| 05 | 二级气液分离器去除水蒸气装置 | 1/套 |
| 06 | 专用编码空芯阴极灯（砷、汞、硒 ） | 2/支 |
| 07 | 烟囱 | 1/个 |
| 08 | 氢化物发生原子荧光测量尾气中有害元素的捕集阱 | 1/套 |
| 09 | 美国进口组装顺序注射泵装置 | 1/套 |
| 10 | 美国进口聚四氟多位阀 | 1/套 |
| 11 | 美国进口聚四氟三通阀 | 2/套 |
| 12 | 氢化物发生法的在线消除还原气泡装置 | 1/套 |
| 13 | 石英炉芯 | 2/个 |
| 14 | 点火炉丝 | 3/根 |
| 15 | 调光器 | 1/个 |
| 16 | 电源保险丝 | 3/个 |
| 17 | 电源线 | 1/根 |
| 18 | 接口电缆 | 2/根 |
| 18 | 系统操作软件光盘 | 1套 |
| 19 | 专用安装工具 | 1/套 |
| 20 | 仪器使用说明书论文集分析方法手册 | 1/套 |
| 21 | 联想商务电脑 显示器19“ | 1/套 |
| 22 | 激光黑白打印机 | 1/套 |
| 市场报价 | 大写：贰拾捌万捌仟陆佰元整人民币 小写：288600.00元人民币 |  |
| 优惠价 | 19.5万 |  |