多功能质量检测设备配置方案

| 设备名称 | 工作参数 | 厂家/产地 | 设备名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RaysafeX2 X射线机多功能质量检测仪 |  |  | Unfors RaysafeX2 产地：瑞典 |  |
|  | X2 CT 探头 | 乳腺探头 |  |  |
| 模体及 测量工具 | Catphan 600 CT图像性能检测模体 | 用于检测CT机图像性能，包括测量空间分辨率、低对比度分辨率、CT值、系统噪声(精度)测量、均匀性、层厚、CT值线性、定位。 | Catphan 600 |  |
|  | CT头腹模体两件套(大套小） | 含头模、身躯模、专用拉杆箱。 | Pro-CT Dose Head and Body set |  |
|  | 线对卡 | 高对比分辨力 | Type38 |  |
|  | 2度星卡 | 用于检测X光机焦点 | Type 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

产品资料

- CT 探头

- 能量响应< 5 % 在70-150kV之间

- 主动环境补偿80 – 106 kPa, 15 – 35 °C (59 – 95 °F)

- 剂量量程10 μGy – 999 Gy (1 mR – 999 R)，不确定度5 %

- 剂量长度乘积量程100 μGycm – 9999 Gycm(10 mRcm – 9999 Rcm)，

不确定度5 %

- 剂量率量程10 μGy/s – 500 mGy/s(70 mR/min – 3400 R/min)，不确定度5 %

- 时间量程10 ms – 999 s分辨率1 ms

X光机质量控制检测模体

2.1 Catphan600® CT 性能模

2.1.1 符合国家标准《GB/T 17589-2011 X射线计算机断层摄影装置影像质量保证检测规范》

要求。

2.1.2 Catphan品牌CT性能检测模体，能完成轴向CT扫描和螺旋CT扫描成像系统的性能评价和质量保证。包括四个模块：层厚、CT值线性与对比度标度模块；高对比度分辨力模块；低对比度分辨力模块；场均匀性和噪声模块。组件全由Solid~cast 材料构成，Solid-cast 结构可以降低材料吸水性和水浴模体相关的漏水问题。可检测参数：层厚；高对比分辨率；低对比分辨率；床定位精度；空间均匀性；噪声；点函数和调制传递函数；像素尺寸；CT值线性；扫描增量

2.1.3 检测扫描切片层厚；检测高对比空间分辨率（1~21个线对/cm）；检测低对比度分辨率和螺旋

扫描切片低对比查验比较；检测CT值均匀性；检测扫描增量；检测CT系统扫描噪声；检测圆形对称；检测CT值线性和像素（矩阵）大小；检测由点扩散函数测调制传递函数（MTF）；检测扫描灵敏度轮廓线；检测进退床精度；诊断床定位精度；定位光精度；CT值（水）；

2.1.4可检查测量定位光精度、层厚准确性、进退床精度、扫描轮廓线和扫描机架倾角及水的平均CT值及其噪声水平、CT值均匀性和伪影等参量。

2.2  CT头体剂量模体

一套同质的圆柱体是为了儿童和成人头部和体部的成像而设计的。

用于剂量指数测试，并且分离每个剂量信息。当剂量折射率分布测试时，剂量模体允许收集名义上的层析截面厚度的最大值、最小值和中等值的信息。

技术数据：

- Pro-CT Dose L(成人体部) —150mm厚的同质PMMA圆柱体，直径：320mm, 有5个Ø13.1mm的探测孔（一个在中间，4个周边，相距90°，离边缘10mm）

- Pro-CT Dose M（成人头部/儿童体部）—150mm厚的同质圆柱体，直径：160mm, 有5个Ø13.1mm的探测孔（一个在中间，4个周边，相距90°，离边缘10mm）

- Pro-CT Dose S（儿童头部）—150mm厚的同质圆柱体，直径：100mm, 有5个Ø13.1mm的探测孔（一个在中间，4个周边，相距90°，离边缘10mm）

- 刻十字标记更容易定位的模体

- 丙烯酸棒插入模体所有的孔

- 以上模体嵌套版本也是可以提供的，较小的圆柱体可以插入较大的圆柱体内，一起组建一个坚实的圆柱体。

- 手提箱、也可以选一个小推车

产品特性：

符合以下标准：

IEC 61223-2-7 和 IEC 61223-3-4

DIN 6868-5 和 DIN V 6868-151

ÖNORM S 5240-5 和 ÖNORM S 5240-11

CE 认证