| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样流量 | （5～80）L/min | 0.1L/min | 优于±2.5% |
| 最大流量 | 100L/min | 0.1L/min | — |
| 流量控制稳定性 | ＜±2%（电压在180V～250V变化,阻力在3～6kPa内变化） |  |  |
| 烟气动压 | （0～2000）Pa | 1Pa | 优于±2.0% |
| 烟气静压 | （-30～+30）kPa | 0.01kPa | 优于±4.0% |
| 烟气全压 | （-30～+30）kPa | — | — |
| 流量计前压力 | （-30～0）kPa | 0.01kPa | 优于±2.5% |
| 流量计前温度 | （-20～150）℃ | 0.1℃ | 优于±1.5% |
| 烟气温度 | （0～500）℃ 可扩展到800℃ | 1℃ | 优于±3.0℃ |
| 干、湿球温度（可选） | （0～99）℃ | 0.1℃ | — |
| 含湿量 | （0～60）% | 0.1% | 优于±1.5% |
| 等速采样流速 | （5（2）～45）m/s | — | 优于±5.0% |
| 等速跟踪响应时间 | — | — | ≤8s |
| 采样泵负载能力 | ≥50L/min（阻力为-20kPa时） |  |  |
| 数据存储能力 | ＞800组 |  |  |
| 最大采样体积 | 999999.9L | 0.1L | 优于±2.5% |
| 外形尺寸 | （长400×宽140×高320）mm |  |  |
| 仪器噪声 | ＜65dB（A） |  |  |
| 整机重量 | 约10.0kg |  |  |
| 功耗 | ＜100W |  |  |
| 烟气采样技术指标 |  |  |  |
| 烟气采样流量 | 不小于1L/min |  |  |
| O2 （可选） | （0～25/30*）% | 0.1% | 示值误差：优于±5.0% 重复性：≤2.0% 响应时间：≤90s 稳定性：1小时内示值变化≤5.0% |
| SO2（可选） | （0～5700/14000*）mg/m3 | 1mg/m3 |  |
| NO （可选） | （0～1300/6700*）mg/m3 |  |  |
| NO2（可选） | （0～200/2000*）mg/m3 |  |  |
| CO （可选） | （0～5000/25000*）mg/m3 |  |  |
| H2S（可选） | （0～300/1500*）mg/m3 |  |  |
| CO2（可选） | （0～5）% | 0.01% | 气体传感器可选配 |
| 气体传感器使用寿命 | 空气中约2年 |  |  |
| 电 源 | AC220V±10%，50Hz或DC12V |  |  |

3012H自动烟尘（气）测试仪参数