AWA6256B+T三轴向振动测试仪技术参数

加速度传感器

| 传感器型号 | 主要用途 | 标称灵敏度 | 频率范围 | 质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AWA84410型座垫式加速度计 | 人体全身振动测量 | 10 mV/m/s2 | 0.3 Hz～4000 Hz | 250 g |
| AWA84152型振动加速度计 | 手传及设备振动测量 | 2 mV/m/s2 | 0.5 Hz～5000 Hz | 24 g |
| AWA14403型振动加速度计 | 低频1/3 OCT分析 | 50 mV/m/s2 | 0.3 Hz～300 Hz | 1000 g |

测量范围（参考0dB为10-6m/s2）

| 测量模块 | 传感器标称灵敏度 | 测量范围 |
| --- | --- | --- |
| 人体全身振动测量 | 10 mV/m/s2 | 52 dB～172 dB |
| 手传振动及设备振动测量 | 2 mV/m/s2 | 65 dB～185 dB |
| 低频1/3 OCT分析 | 50 mV/m/s2 | 40 dB～155 dB |
| 振动1/3 OCT分析 | 2 mV/m/s2 | 65 dB～185 dB |

频率范围

| 测量模块 | 频率范围(±1dB) | 频率范围(±2dB) |
| --- | --- | --- |
| 人体全身振动测量 | 0.63 Hz～80 Hz | 0.315 Hz～250 Hz |
| 手传振动及设备振动测量 | 8 Hz～1000 Hz | 5 Hz～1600 Hz |
| 低频1/3 OCT分析 | 0.315 Hz～250 Hz | 0.315 Hz～250 Hz |
| 振动1/3 OCT分析 | 2.5 Hz～2000 Hz | 2.5 Hz～2000 Hz |

频率计权：并行W.B.z（全身垂向，简称z计权）、W.B.x-y（全身水平，简称x计权）、Wb、Wc、Wd、We、Wj、Wh、Wk、Wm；

时间平均方式：并行指数、线性；

指数平均时间常数：125 ms、1 s、8 s；

主要测量指标AWA6256B+T三轴向振动测试仪

| 测量模块 | 主要测量指标 |
| --- | --- |
| 人体全身振动测量 | Max、Min、Leq,T、5个Ln(n从1到99之间设定)、SD、Peak、VDV |
| 手传振动及设备振动测量 | Max、Min、Leq,T、Leq,4h、Leq,8h |
| 低频1/3 OCT分析 | Max、Min、Leq,T、5个Ln(n可以从1到99之间设定)、SD。 |
| 振动1/3 OCT分析 | Max、Min、Leq,T |

显示器：240×160点阵LCD显示器，有LED背光；

采样频率：750 Hz或12 kHz；

A/D位数：24位；

统计采样间隔：0.1s；

记录功能  记录间隔：0.1s、0.2s、0.5s、1.0s、2.0s、5.0s、10s；
          记录内容：各通道下的瞬时振级；

存贮功能：32MBit Flash RAM，最多1024组数据或81920秒记录结果；

输出接口：直流、交流、RS232、USB；

工作电源：6节LR 6 碱性电池或可充电电池，可连续使用12小时以上，也可使用5 V外接电源；

内部日历时钟：误差小于1分钟每月；

尺寸：210×90×38(mm)(不含传感器)；

质量：0.5 kg(不含传感器)；

工作环境：工作温度：-10 ℃～50℃   相对湿度：25 %～90 %