AWA5636-4倍频程声级计主要性能指标：

1 传声器：Φ12.7 mm（1/2″）预极化测试电容传声器

2 频率范围：10 Hz～20 kHz±1 dB(不含传声器)

3 测量上限：130dB，可扩展至140dB

4 动态范围：大于100dB（A计权）

5 时间计权：并行（同时）Ｆ、Ｓ、Ｉ，以及Peak

6 频率计权：并行（同时）Ａ、Ｃ、Ｚ

7 滤波器（选配）：并行数字滤波器，倍频程

8 Ａ/Ｄ位数：24位。

9 采样频率： 48kHz

10 仪器类型： 1级或2级。

11 显示器：128×128点阵液晶显示，对比度16级可调，有LED背光。

12 基本测量功能：同时列表或图示测量LPA、LPC、LPZ三种频率计权声压级、等效连续声级Leq。

13 统计积分测量时间：手动，1s到99小时任意设置或分档设置。

14 数据存贮：128组带分布图的统计分析结果或频谱分析结果。

15 输出接口：

1) 交流输出：输出功率：150mW，可接8Ω监听耳机。
    2) 直流输出：输出比例：20mV/dB。
    3) RS232接口：接至AH40微型打印机打印测量结果及相关图表。

4) USB接口：通过USB线将SD卡转为U盘。

16 日历时钟：误差小于1分钟/月，可GPS授时、校时。

17 电源： 4节LR6（５号）电池或５Ｖ外接电源，工作电流约100mA。

18 工作温度：-10℃～50℃

19 外形尺寸（mm）：260×80×30

20 质量(kg)：0.37

21 可选软件包及配置(根据用户定货要求提供)

| 软件编号 | 软件包名称 | 传声器和前置放大器 | 测量项目 | 频率范围 | 本机噪声 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S6228-00101 | 环境噪声测量软件包符合IEC 61672 1 级 | AWA14425和AWA14601 | 基本功能加统计声级LN（N为任意数）、24小时自动监测。 | 10 Hz～ 16 kHz | 20 dB（A），25 dB（C），30 dB（Z） |
| S6228-00202 | 倍频程分析软件包 符合IEC 61672 1 级 | AWA14425和AWA14601 | 基本功能加倍频带谱分析，滤波器中心频率：16 Hz~16 kHz，符合IEC 61260 1级 | 10 Hz～ 16 kHz | 20 dB（A），25 dB（C），30 dB（Z） |
| S6228-00101 | 环境噪声测量软件包符合IEC 61672 2 级 | AWA14421和AWA14602 | 基本功能加统计声级LN（N为任意数）、24小时自动监测。 | 20 Hz～ 12.5 kHz | 23 dB（A），28 dB（C），33 dB（Z） |
| S6228-00202 | 倍频程分析软件包符合IEC 61672 2 级 | AWA14421和AWA14602 | 基本功能加倍频带谱分析，滤波器中心频率：31.5 Hz~8 kHz，符合IEC 61260 2级 | 20 Hz～ 12.5 kHz | 23 dB（A），28 dB（C），33 dB（Z） |

22 其它选配功能：

1）GPS定位功能：

2）SD卡大容量存贮功能：当用USB接口连接到计算机时，仪器将SD卡转为U盘。

3）录音功能（需选配SD卡大容量存贮模块）。

23 各种配置机器功能

| 配置序号 | 精度等级 | 功能 | 测试项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2级 | 统计分析 | 积分、统计声级LN、24小时自动检测、机场噪声简易监测 |
| 2 | 2级 | 1/1OCT分析 | 积分、倍频带频谱分析（中心频率16Hz~16kHz） |
| 3 | 2级 | 1/1OCT分析和统计分析 | 积分、统计声级LN、24小时自动检测、机场噪声简易监测、倍频带频谱分析（中心频率16Hz~16kHz） |
| 4 | 1级 | 统计分析 | 积分、统计声级LN、24小时自动检测、机场噪声简易监测 |
| 5 | 1级 | 1/1OCT分析或1/3OCT分析 | 积分、倍频带频谱分析（中心频率16Hz~16kHz） |
| 6 | 1级 | 1/1OCT分析和统计分析或1/3OCT分析和统计分析 | 积分、统计声级LN、24小时自动检测、机场噪声简易监测、倍频带频谱分析（中心频率16Hz~16kHz） |
| 7 | 1级 | 1/1OCT分析、1/3OCT分析和统计分析 | 积分、统计声级LN、24小时自动检测、机场噪声简易监测、倍频带频谱分析（中心频率16Hz~16kHz）、1/3倍频带频谱分析（中心频率1/3倍频程:12.5Hz~16kHz |