TU-1810SPC紫外可见分光光度计技术参数：

| 仪器代码 | TU-1810 | TU-1810S | TU-1810PC | TU-1810SPC | TU-1810APC | TU-1810ASPC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光谱带宽 | 2nm （固定狭缝） | 0.5、1、2、5nm （可变狭缝） | 2nm （固定狭缝） | 0.5、1、2、5nm（可变狭缝） | 2nm （固定狭缝） | 0.5、1、2、5nm（可变狭缝） |
| 工作模式 | 单片机模式 |  | PC机模式 |  | 单片机模式\PC机模式 |  |
| 软件支持 | 单片机软件平台 |  | UVWin5.0软件工作站 |  | 单片机软件平台\ UVWin5.0软件工作站 |  |
| 波长范围 | 190～1100nm |  | 190～1100nm |  | 190～1100nm |  |
| 波长准确度 | ±0.3nm（开机自动校准） |  | ±0.3nm（开机自动校准） |  | ±0.3nm（开机自动校准） |  |
| 波长重复性 | ≤0.2nm |  | ≤0.2nm |  | ≤0.2nm |  |
| 杂散光 | < 0.3%（220nm，Nal；340nm，NaNO2） |  | < 0.3%（220nm，Nal；340nm，NaNO2） |  | < 0.3%（220nm，Nal；340nm，NaNO2） |  |
| 光度方式 | 透过率、吸光度、能量 |  | 透过率、吸光度、能量 |  | 透过率、吸光度、能量 |  |
| 光度范围 | -0.3～3A |  | -0.3～3A |  | -0.3～3A |  |
| 光度准确度 | ±0.002A（0～0.5A） |  | ±0.002A（0～0.5A） |  | ±0.002A（0～0.5A） |  |
|  | ±0.004A（0.5～1A） |  | ±0.004A（0.5～1A） |  | ±0.004A（0.5～1A） |  |
|  | ±0.3%T（0～100%T） |  | ±0.3%T（0～100%T） |  | ±0.3%T（0～100%T） |  |
| 光度重复性 | 0.001A（0～0.5A） |  | 0.001A（0～0.5A） |  | 0.001A（0～0.5A） |  |
|  | 0.002A（0.5～1A） |  | 0.002A（0.5～1A） |  | 0.002A（0.5～1A） |  |
|  | 0.15%T（0～100%T） |  | 0.15%T（0～100%T） |  | 0.15%T（0～100%T） |  |
| 基线平直度 | ±0.002A（190～1100nm） |  | ±0.002A（190～1100nm） |  | ±0.002A（190～1100nm） |  |
| 基线漂移 | 0.001A/h（500nm，0A，2nm光谱带宽，预热2h后） |  | 0.001A/h（500nm，0A，2nm光谱带宽，预热2h后） |  | 0.001A/h（500nm，0A，2nm光谱带宽，预热2h后） |  |
| 光度噪声 | ±0.0005A （500nm，0A，2nm光谱带宽） |  | ±0.0005A （500nm，0A，2nm光谱带宽） |  | ±0.0005A （500nm，0A，2nm光谱带宽） |  |

TU-1810系列紫外可见分光光度计配置

| 型号 | 配置说明 |
| --- | --- |
| TU-1810 | 双光束比例监测光学系统，2nm固定光谱带宽，液晶显示器 |
| TU-1810S | 双光束比例监测光学系统，4档可变光谱带宽，液晶显示器 |
| TU-1810PC | 双光束比例监测光学系统，2nm固定光谱带宽，中文UVwin5.0软件 |
| TU-1810SPC | 双光束比例监测光学系统，4档可变光谱带宽，中文UVwin5.0软件 |
| TU-1810APC | 双光束比例监测光学系统，2nm固定光谱带宽，液晶显示器、配带中文UVwin5.0软件 |
| TU-1810ASPC | 双光束比例监测光学系统，4档可变光谱带宽，液晶显示器、配带中文UVwin5.0软件 |
| TU-1810D | 双光束光学系统，2nm固定光谱带宽，液晶显示器 |
| TU-1810DS | 双光束光学系统，4档可变光谱带宽，液晶显示器 |
| TU-1810DPC | 双光束光学系统，2nm固定光谱带宽，中文UVwin5.0软件 |
| TU-1810DSPC | 双光束光学系统，4档可变光谱带宽，中文UVwin5.0软件 |
| TU-1810DAPC | 双光束光学系统，2nm固定光谱带宽，液晶显示器、配带中文UVwin5.0软件 |
| TU-1810DASPC | 双光束光学系统，4档可变光谱带宽，液晶显示器、配带中文UVwin5.0软件 |