DP2000智能数字微压计

最新款DP2000智能数字微压计,该仪表采用开模液晶,双排显示。测量数值后带有单位显示,设有(Pa)和(mmH2O)。仪表电池电量图标指示,及环境温度（℃）显示，仪表全数字化设计,仪表不一可调硬件，该仪表还可根椐测定工况存储和查阅9组测量数据。DP2000智能数字压力计（智能压力风速风量仪）是一种高稳定多功能的测量仪器，适用于2000Pa范围内的气体的正压、负压和差压及风速风量的测量，是各环境监测站、实验室、医药卫生、建筑空调供暖、通风、无尘室测试或标定压力的理想仪器，配上皮托管可直读测量气体流速和流量。 技术参数:量程:0-2000Pa 精度:0.5%FS 风速:55m/s 风量:9999.9秒米立方仪表还带有环境参数设置：可设K：皮托管系数，P：大气密度，F：管道面积，仪表采用DC4.5V。 １．开模液晶测量数值双徘显示,及数值单位指示。 ２．压力、风速、风量数值直读，及环境温度显示。 ３．可输入皮脱管系数、空气密度、风管面积。 ４．采用进口微压传感器、超低功耗微电脑、高性能仪表集成放大器。 ５．全数字化电路设计触摸按键，数字调零,及测量数据储存和查询功能。 ６．高分辨率、高精度、高稳定性，测量数值存储和查询。 ７．仪表设自动温度补偿和智能数值稳定功能。 ８．电池电量图标指示、超压力量程指示。 ９．使用三节5号碱性电池可连续工作200小时以上。 选 L型皮托管 配置：主机， L型皮托管，说明书，合格证，连接管

皮托管

一 . 技术参数 : • L 型皮托管系数在 0.99~1.01 之间 , S 型系数在 0.81~0.86 之间 • 测量空气流速小于 40m/s, 测量水流速不超过 25m/s 二 ．用途 在科研、生产、教学、环境保护以及净化室、矿井通风、能源管理部门，常用皮托管测量管道风速、炉窑烟道内的气流速度，经过换算来确定流量，也可测量管道内的水流速度。用皮托管测速和确定流量，有可靠的理论根据，使用方便、准确，是一种经典的广泛的测量方法。此外，它还可用来测量流体的压力。 三 . 结构： 标准皮托管用两根不同内径管子同心套接而成，内管通直端尾接头是全压管，外管通侧接头是静压管， S 型皮托管用二支同径管焊接而成，面对气流为全压端，背对气流为静压端，并在接头处标有系数号及静压接头标记号，使用时不能接错。侧面指向杆与测头方向一致，使用时可确定方向，保证测头对准来流方向。 四 . 使用方法： 1.要正确选择测量点断面，确保测点在气流流动平稳的直管段。为此，测量断面离来流方向的弯头、变径异形管等局部构件要大于 4 倍管道直径。离下游方向的局部弯头、变径结构应大于 2 倍管道直径。 2.测量时应当将全压孔对准气流方向，以指向杆指示。测量点插入孔应避免漏风，可防止该断面上气流干扰。用皮托管只能测得管道断面上某一点的流速，由于断面流量分布不均匀，因此该断面上应多测几点，以求取平均值。 3.使用前测试一下畅通性。小静压孔经常检查，勿使杂质堵塞小孔使用后及时清洁内外管，以保证长期良好状态。 4.标准皮托管检定周期为五年。