黑白超声技术规格及要求

主要规格：

1．高分辨率LCD显示器

2．全数字化二维灰阶成像单元

3．全数字化波束形成器

4．组织二次谐波成像（应用于凸阵、高频线阵探头）

5．二维图像优化技术

6．可配置可变角度解剖M型（超声仪器主机内置）

7．多角度扩展探头技术

8．测量和分析：(B 型、M 型)

9．一般测量（包括腹部、泌尿和小器官等软件包）

10．血管测量与分析

11．图像存储与(电影)回放重现单元

12．输出信号：复合视频

13．图像管理与记录装置：

14．超声图像存档与病案管理系统，一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、检索和修改等

15． 静态图像以PC 通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通PC机上直接观看图像

16．USB 接口

系统概述：

1．监视器：＞12″LCD显示器

2．全激活电子探头接口：2 个

3．探头规格

4．频率：超宽频变频探头,工作频率明确显示,二维显示频率可选择≥4 种

5. 腹部用凸阵探头,最高频率≥6MHZ,最低频率≤2.5MHZ

6．可配置高频线阵探头中心频率≥13MHz

7. 探头配置：电子凸阵（腹部）探头1 个

8. 二维灰阶显像主要参数：

变频探头工作频率范围：

电子凸阵：超声频率2.5 — 6.0MHz

电子线阵：超声频率5.0 — 13MHz

电子微凸（含腔内）：超声频率3.0 — 9MHz

9. 灰阶≥256

10. 扫描速率：电子凸阵探头，全视野，18 cm 深，帧频≥15帧/秒，可显示帧频

11. 发射声束聚焦：发射≥4 段

12. 体位标记≥50个

13．数字声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

14. 回放重现：灰阶图像电影回放≥1000帧，回放时间≥30秒

15. 增益调节： B/M 可独立调节，TGC 分段≥8

16. 超声功率输出调节：B/M 输出功率可调,可调级数≥50级