血压计产品参数

1   测量原理	示波法

2   显示	    LED彩色显示

3   测量位置	左右臂均可

4  ▲ 手臂周长    17～42cm以上

5   压力显示范围	0，10～300mmHg

6   测量范围	  血压：40～260mmHg；      脉率：40～180拍/min

7   测量精度

压力精度：    ±3mmHg（±0.4KPa）；

脉搏测量精度：±2%

8   肘部位置传感器：  有

9   臂筒角度调节：    有（针对特别高的客户具有良好的测量保证功能）

10  打印装置

10.1 热敏式打印机、自动裁纸、多种模式可选

10.2 全中文打印显示

10.3 干扰情况用户提醒

▲10.4 干扰波形图打印显示

11  ▲ 测量结果语音播报功能：	    有

12    平均测量功能    有

13  超压保护

压力超过300mmHg时,急速排气保护。急速排气时间不大于10秒。

14  重量  约5.5公斤

15  通信数据输出

12.1  RS-232标准接口，连接电脑同步管理

12.2  专用软件配套（专用数据线和专用软件）

16  电击防护型式	 ClassⅠ  B型

18 ▲ 抗菌设计对应

外壳：抗菌树脂    袖带：抗菌布套

19  操作环境	温度10℃～40℃，湿度30～85%RH

20  储存环境	温度-10℃～60℃，湿度30～95%RH

21  排气速率

17.1 臂带内压力240mmHg-160mmHg，排气速度：4.4mmHg/sec-6.0mmHg/sec

17.2 臂带内压力160mmHg-80mmHg，排气速度：3.8mmHg/sec-6.0mmHg/sec

17.3臂带内压力80mmHg-40mmHg，排气速度：2.8mmHg/sec-4.2mmHg/sec

22  标准配置

18.1	全自动电子血压计1台

18.2	血压计专用袖套2只

18.3	专用桌椅  1套

18.4     中文使用说明书1本

18.5 打印纸  1卷

18.6 指示牌  1个