## 职业卫生
江门市职业病防治所2026年采购需求表
序号 | 设备名称 | 数量 | 主要功能或目标 | 主要的技术需求
| 低中流量恒流空气采样器 | 20 | 用于工作场所化学因素定点或个体、粉尘或金属烟尘个体空气采样等 | 恒流流量范围：20-5600mL/min；耐压能力：最大负载≥50kPa（500mL/min）；流量控制精度：≤设定流量的±5%；内置高精度温度&大气压力探测器；错误恢复：采样流量超出偏差，LED 灯提醒并自动调整；运行模式：手动、定容、定时、编程；流量校准：数字式校准，带TEDS多点校准，具备自动校准功能，可实现一键自动校准所有流量点；历史记录：≥999组采样记录储存；仪器主机内置移动侦测功能；可拓展在线监测功能；无需外接低流量适配器即可自由切换高低流量采样量程；超长续航：≥26小时(500mL/min)；防护等级：IP65；防爆等级：不低于ExibIICT4Gb；重量：≤540g。
| 高流量恒流防爆粉尘采样器 | 5 | 用于工作场所粉尘、金属烟尘等定点空气采样 | 恒流流量范围3-30L/min；分辨率0.01L/min；负载能力：≥20Kpa，能有效克服微孔滤膜、聚四氟乙烯滤膜的采样阻力；防爆认证不少于：ExIaⅡb T4 Ga 本质安全防爆；ExiaⅠMa矿用本安防爆；防护等级：不低于IP64；准确度：优于±5%；整机续航时长：≥10小时（20L/min）；充电时间：≤4小时；滤膜阻力测试；气密性检测，检查气路密闭性能；数据储存大于10000组，主机重量不大于2.4kg。
| WBGT指数仪 | 2 | 用于工作场所高温作业WBGT指数测量 | 可同时测量干球温度、自然湿球温度、黑球温度，通过公式计算得出室内外的WBGT指数；空气温度、黑球温度、湿球温度等范围均为0-130℃，相应精度均±0.5℃之内；湿度范围10-95%，相应精度均±3%之内；续航时长：≥10小时；显示方式彩色触摸或触摸按键相结合；存储周期1-60分钟任意设置；防护等级IP66；主机重量不大于1.3kg；外形尺寸236 X 148 X 55 mm左右。
| 照度计 | 2 | 用于工作场所照度测量 | 测量范围0.1-200000lx；符合一级标准；相对示值误差在土4%之内；余弦特征（方向性响应）误差在4%之内；线性误差和换挡误差在土1%之内；响应时间不大于1s；使用环境温度40度内、湿度85%内；主机重量不超过0.2kg。

## 放射类
序号 | 设备名称 | 数量 | 主要功能或目标 | 主要的技术需求
1 | CT性能测试模体 | 1 | 用于CT设备性能检测，包括CT线性，重建层厚，定位光精度、低对比可探测能力、高对比分辨力、水的CT值、均匀性和噪声等性能检测指标。 | 需配备模体专用支架，满足WS 519-2019《X射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范》的要求： 1、重建层厚检测模块（含定位光精度检测）：用于轴向扫描层厚偏差测量的模体采用内嵌有与均质背景成高对比的标记物，标记物具有确定的几何位置，通过其几何位置能够反映成像重建层厚。 2、CT水、均匀性、噪声检测模块：内径为18cm-22cm圆柱型均质水模体，填充物质为纯净水。 3、高对比分辨力检测模块：用于直接观察图像进行评价的模体应具有周期性细节，这种周期性结构之间的间距应与单个周期性细节自身宽度相等，周期性细节的有效衰减系数与均质背景的有效衰减系数差异导致的 CT 值之差应大于100HU。 4、低对比可探测能力检测模块：模体采用细节直径大小通常在2mm到10mm之间，与背景所成对比度在0.3%到2%之间，且最小直径不得大于2.5mm，最小对比度不得大于0.6%。 5、CT线性检测模块：采用嵌有3种以上不同 CT 值模块的模体，且模块CT值之差均应大于100HU。
2 | CT剂量测试头部和体部模体 | 1 | 用于CT设备性能检测，主要应用于头部和体部的加权CT剂量指数（CTDIw）测量。 | 满足WS 519-2019《X射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范》和GBZ130-2020《放射诊断放射防护要求》的要求的要求：采用聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）的均质圆柱模体，头模直径为160mm，体模直径为320mm，模体长度约为15cm，分别在中心和距模体表面10mm处有可放置剂量仪探测器的孔。
3 | 放射诊断放射防护检测标准水模 | 1 | 用于放射诊断类设备的工作场所放射防护检测，以及X射线透视设备的部分性能指标检测（透视受检者入射体表空气比释动能率典型值、透视受检者入射体表空气比释动能率最大值、透视防护区检测平面上周围剂量当量率等项目指标） | 需配备铜板2块，铜板的尺寸为300mm×300mm×1.5mm，材质为纯铜（铜含量不低于99.9%），满足GBZ130-2020《放射诊断放射防护要求》的要求：其尺寸为300mm×300mm×200mm，箱壁用聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）制作。
4 | 钢尺 | 1 | 用于CT设备性能检测，诊断床定位精度的测量 | 刻度精确到1mm，长度不低于50cm